## Приложение А
Протокол обмена данными с персональным компьютером при работе через интерфейс
# А.1 Формат запроса и ответа
В реализации беспроводного интерфейса стандарта IEEE 802.15.4
в мультиметре В7-86/2 персональный компьютер осуществляет запросы на выполнение команд («главный»), а мультиметр отвечает на них («подчиненный»). При запросе «главного» к «подчиненному» может возникнуть одна из трех ситуаций:
- если «подчиненный» принял запрос без ошибки CRC, и может нормально распознать запрос, он возвращает нормальный ответ;
- если «подчиненный» не принял запрос, ответ не возвращается. «Главный» ожидает ответа на запрос в течение определенного таймаута;
- если «подчиненный» принял запрос, но обнаружил ошибку CRC или не может выполнить затребованную функцию (например, чтение несуществующих выходов или регистров), то «подчиненный» возвращает сообщение об ошибке и ее причинах.
Сообщение об ошибке имеет два поля, которые отличаются от полей нормального ответа:
- поле кода команды.
 В нормальном ответе «подчиненный» повторяет код команды, содержащийся в поле кода команды запроса. Во всех кодах команд старший значащий бит установлен в 0. При возврате сообщения об ошибке «подчиненный» устанавливает этот бит в 1.
При установленном старшем бите в коде команды «главный» распознает сообщение об ошибке и может проанализировать поле данных сообщения;
- поле данных.
В нормальном ответе «подчиненный» может возвращать данные или статистику в поле данных (любую информацию, которая затребована в запросе). В сообщении об ошибке «подчиненный» возвращает код ошибки в поле данных.
## Общий формат пакета
Адрес прибора, hex	Поле кода команды	Счетчик данных	Поле данных	Контрольная сумма
2 байта	1 байт	1 байт	0...16 байт	2 байта

Адрес прибора может быть задан от 0 до 255.
В поле кода команды указывается действие, которое необходимо выполнить. При нормальном ответе используется тот же код команды, что и в запросе. При возникновении ошибки старший бит байта кода команды устанавливается в «1».
Счетчик данных содержит информацию о количестве передаваемых байт данных.
Поле данных содержит передаваемую информацию. Длина и формат поля данных зависит от кода команды и может равняться 0.
Контрольная сумма содержит циклическую контрольную сумму CRC-16 всех предыдущих полей пакета. Передается младшим байтом вперед.
## А.2 Список команд (HEX-коды)
0x01 – Запрос статуса прибора.
0х02 – Включение удаленного управления.
0х03 – Отключение удаленного управления.
0х04 – Зарезервировано.
0х05 – Отключение питания прибора.
0x06 – Измерение напряжения постоянного тока.
0х07 – Измерение напряжения переменного тока.
0x08 – Измерение силы постоянного тока.
0x09 – Измерение силы переменного тока.
0х0А – Измерение сопротивления.
0х0В – Измерение емкости.
0х0С – Измерение индуктивности.
0х0D – «Прозвонка» электрической цепи.
0x0E – Измерение частоты.
0x0F – Измерение активной мощности.
0x10 – Измерение реактивной мощности.
0x11 – Измерение полной мощности.
0x12 – Измерение коэффициента мощности.
0x13 – Калибровка напряжения постоянного тока (сервисная команда*).
0х14 – Калибровка напряжения переменного тока (сервисная команда*).
0x15 – Калибровка силы постоянного тока (сервисная команда*).
0x16 – Калибровка силы переменного тока (сервисная команда*).
0x17 – Калибровка сопротивления (сервисная команда*).
0x18 – Включение режима заряда АКБ.
0х19 – Выключение режима заряда АКБ.
0x1A – Запрос параметров заряда АКБ.
0x1B – Запись коэффициентов во «Flash» (сервисная команда*)

* Сервисные команды являются недоступными для пользователя. При попытке передачи запроса, содержащего сервисную команду, будет возвращена ошибка 0x12 (Ошибка доступа к выполнению калибровки).
А.3 Запрос статуса (0х01)
Посылка запроса
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Контрольная сумма
00XX*	01	00	XXXX**

* ХХ – адрес прибора В7-86/2, установленный при включении режима работы через интерфейс.
** XXXX – контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC16.

Нормальный ответ на запрос статуса:
Адрес	Код команды	Счетчик данных, hex	Поле данных	Контрольная сумма
00ХХ	01	10

Поле данных нормального ответа на запрос статуса:
	Размер, байт
Серийный номер	2
Год выпуска	2
Показания индикатора	7
Режим работы	1
Предел измерения	1
Тип вычисления отклонения	старшая тетрада	1
Тип удержания	младшая тетрада
Напряжение батареи	2

Серийный номер и год выпуска указаны на корпусе прибора.
Показания индикатора передаются в формате строки в том виде, в котором они отображаются прибором. Например, при индикации значения «-100.10», будет передана строка «-100.10», а не «-100.1».
Коды режимов работы приведены ниже:
1	Измерение напряжения постоянного тока
2	Измерение силы постоянного тока
3	Измерение напряжения переменного тока
4	Измерение силы переменного тока
5	Измерение сопротивления постоянному току
6	Измерение емкости
7	Измерение индуктивности
8	Тестирование p-n перехода
9	Измерение мощности
A	Измерение частоты
B	Заряд АКБ
C	Зарезервирован. Не используется
D	Зарезервирован. Не используется
E	Калибровка «0»
F	Ожидание нажатия клавиши верхнего регистра («Sh»)
10	Зарезервирован. Не используется
11	«Прозвонка»

Код предела измерений зависит от режима работы прибора.
1 байт
Зарезервировано				АВП	Предел
7	6	5	4	3	2	1	0

Коды вычисления отклонения и удержания показаний показаны ниже:
Вычисление отклонения:
Код, hex	Тип вычисления отклонения
0	Вычисление не производится
1	Вычисление абсолютного отклонения
2	Вычисление относительного отклонения в %

Удержание показаний:
Код, hex	Тип удержания
0	Удержания нет
1	Удержание текущего значения
2	Удержание минимального значения
3	Удержание максимального значения

Код заряда батареи представляет собой напряжение на батарее питания в «мВ».
Ответ на запрос статуса в случае ошибки:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Поле данных (код ошибки), hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	81	01	XX***	XXXX**

***Коды ошибок приведены в разделе А.8.
## А.4 Включение удаленного управления (0х02). Отключение удаленного
## управления (0х03)
## Включение удаленного управления (0х02)
## Отключает управление с клавиатуры на передней панели (за исключением кнопки «») и полностью переводит прибор в режим управления по интерфейсу.
С этой команды должна начинаться работа с прибором по интерфейсу.
Если удаленное управление не включено, то на любую команду за исключением запроса статуса (0х01) и включения удаленного управления (0х02) прибор вернет ошибку 0х09.
Запрос:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	02	00	XXXX**

Нормальный ответ: совпадает с запросом.
Ответ с ошибкой:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Поле данных (код ошибки), hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	82	01	XX***	XXXX**

## Отключение удаленного управления (0х03)
Отключает управление по интерфейсу и включает управление с клавиатуры на передней панели прибора.
Запрос:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	03	00	XXXX**

Нормальный ответ: совпадает с запросом.
Ответ с ошибкой:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Поле данных (код ошибки), hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	83	01	XX***	XXXX**

# А.5 Отключение питания прибора (0х05)
Отключает питание прибора (аналогично нажатию кнопки «» на передней панели).
Запрос:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	05	00	XXXX**

Нормальный ответ: совпадает с запросом.
Ответ с ошибкой:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Поле данных (код ошибки), hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	85	01	XX***	XXXX**

# А.6 Измерения (0х06...0х12)
Запрос:
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Поле данных	Контрольная сумма
00XX*	ХХ	01	ХХ	XXXX**

Коды команд:
Код команды	Режим измерения
0x06	Измерение постоянного напряжения
0х07	Измерение переменного напряжения
0x08	Измерение постоянного тока
0x09	Измерение переменного тока
0х0А	Измерение сопротивления
0х0В	Измерение емкости
0х0С	Измерение индуктивности
0х0D	«Прозвонка»
0x0E	Измерение частоты
0x0F	Измерение активной мощности
0x10	Измерение реактивной мощности
0x11	Измерение полной мощности
0x12	Измерение коэффициента мощности

Формат поля данных при запросе измерения:
1 байт
Тип удержания		Тип отклонения.		АВП*	Предел
7	6	5	4	3	2	1	0

*АВП – автоматический выбор пределов. Если этот бит установлен в «1», АВП включен и 3 младших бита игнорируются.
Удержание показаний:
Код, hex	Тип удержания
0	Удержания нет
1	Удержание текущего значения
2	Удержание минимального значения
3	Удержание максимального значения

Вычисление отклонения:
Код, hex	Тип вычисления отклонения
0	Вычисление не производится
1	Вычисление абсолютного отклонения
2	Вычисление относительного отклонения в %

Значение кода предела измерения зависит от выбранного режима измерения.

Режим измерения / Код предела	Напряжение постоянного или переменного тока (0х06, 0х07)	Сила постоянного тока (0х08)	Сила переменного тока (0х09)	Сопротивление постоянному току (0х0А)
0	«200 мВ»	«200 мкА»	н.д.*	«200 Ом»
1	«2 В»	«2 мА»	«2 мА»	«2 кОм»
2	«20 В»	«20 мА»	«20 мА»	«20 кОм»
3	«200 В»	«200 мА»	«200 мА»	«200 кОм»
4	«1000 В»	«2000 мА»	«2000 мА»	«2 МОм»
5	н.д*.	«20 А»	«20 А»	н.д.*

*н.д. – недоступно. При попытке указать такой предел измерения, прибор вернет ошибку.
Режимы измерения с кодами команд c 0x0B по 0x12 включительно не имеют пределов измерения. Младшие 4 бита игнорируются. АВП всегда включен.
Нормальный ответ на запрос измерения
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Поле данных	Контрольная сумма
00XX*	ХХ	09	см. ниже	XXXX**

Поле данных нормального ответа содержит результат измерений в формате строки (7 символов). Если какой-то из символов отсутствует на дисплее прибора, он заменяется пробелом.
8-й байт содержит значение предела измерения:
1 байт
Зарезервировано				АВП	Предел
7	6	5	4	3	2	1	0

9-й байт содержит значение типа удержания показаний и типа вычисления отклонения.
1 байт
Зарезервировано				Тип удержания		Тип отклонения
7	6	5	4	3	2	1	0

Ответ на запрос измерения в случае ошибки:
Адрес, hex	Код команды, hex	Счетчик данных, hex	Поле данных (код ошибки), hex	Контрольная сумма, hex
00XX*	86...92	01	XX***	XXXX**

# А.7 Работа с аккумуляторной батареей (АКБ) (0х18…0х20)
Запрос:
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Контрольная сумма
00XX*	ХХ	00	XXXX**

Коды команд:
Код команды	Действие
0x18	Включение режима заряда АКБ
0х19	Выключение режима заряда АКБ
0x1А	Запрос параметров заряда АКБ

Нормальный ответ на команды 0х18 и 0х19:
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Контрольная сумма
00XX*	0х18(0х19)	00	XXXX**

Нормальный ответ на запрос команды 0х1А
Адрес	Код команды	Счетчик данных	Поле данных	Контрольная сумма
00XX*	ХХ	04	см. ниже.	XXXX**

Поле данных нормального ответа на запрос команды 0х1А
Ток заряда	Напряжение на батарее
2 байта	2 байта

Где ток заряда в «мА», напряжение на батарее в «мВ».
А.8 Коды ошибок
0х01 – Команда не опознана.
0х02 – Ошибка CRC.
0x03 – Значение в поле данных не является допустимым для данной команды.
0х04 – Выполнение текущей команды прервано.
0x05 – Зарезервировано.
0х06 – Длина посылки меньше возможной.
0х07 – Длина посылки больше допустимой.
0х08 – Длина области данных не совпадает с указанной.
0х09 – Удаленное управление не включено.
0х0А – Ошибка записи во «Flash» память прибора.
0х0В – Прибор занят зарядом АКБ.
0х0С – Напряжение заряда выше допустимого.
0х0D – Напряжение заряда ниже допустимого.
0х0Е – Батарея не заряжаемая или неисправна.
0х0F – Нагрузочная способность источника недостаточна для заряда.
0х10 – Зарезервировано.
0x11 – Величина, подаваемая на вход при калибровке, больше или меньше допустимой (± 25%).
0x12 – Ошибка доступа к выполнению сервисной команды.
0x13 – Перегрузка
0x14 - Недостаточная частота или постоянное напряжение на входе.
0х15 – Зарезервировано.
0х16 – Режим заряда не включен.
# А.9 Калибровка
При калибровке нормальный ответ всегда совпадает с запросом.
## Общий формат указания пределов для каждого режима
## калибровки
Напряжение постоянного и переменного тока:
0 – 200 мВ
1 – 2 В
2 – 20 В
3 – 200 В
4 – 1000 В
Сила постоянного и переменного тока:
0 – 200 мкА (только для силы постоянного тока)
1 – 2 мА
2 – 20 мА
3 – 200 мА
4 – 2000 мА
5 – 20 А
Сопротивление:
0 – 200 Ом
1 – 2 кОм
2 – 20 кОм
3 – 200 кОм
4 – 2 МОм
## Калибровка напряжения и силы переменного тока
Команды:
0x16 – CAL_IAC Калибровка переменного тока
0х14 – CAL_UAC Калибровка переменного напряжения
Формат поля данных запроса:
Предел	Шаг частоты
байт	1 байт

### Общий формат указания шагов калибровки по частоте
nn шага / калибровки по частоте	Величина входного сигнала	Частота входного сигнала
00	10 % величины предела	20 Гц
01	100 % величины предела
02	100 % величины калибруемого уровня
03	100 % величины калибруемого уровня	50 Гц
04-13	100 % величины калибруемого уровня	От 100 Гц до 1000 Гц c шагом 100 Гц
14-31	100 % величины калибруемого уровня	От 1,5 кГц до 10 кГц с шагом 500 Гц
32-49	100 % величины калибруемого уровня	От 15 кГц до 100 кГц с шагом 5 кГц

Примечание – При калибровке напряжения переменного тока на пределе 750 В и силы переменного тока на пределе 20 А на шагах калибровки по частоте «00» и «01» величина входного сигнала составляет 10% и 100 % соответственно от величины калибруемого уровня
Величины калибруемых уровней:
Предел	Калибруемый уровень
Напряжение переменного тока
200 мВ	199 мВ
2 В	1,99 В
20 В	19,9 В
200 В	199 В
750 В	700 В
Сила переменного тока
2 мА	1,9 мА
20 мА	19,9 мА
200 мА	199 мА
2000 мА	1999 мА
20 А	10 А

 Калибровка напряжения, силы постоянного тока и сопротивления
0x13 – CAL_UDC Калибровка постоянного напряжения
0x15 – CAL_IDC Калибровка постоянного тока
0x17 – CAL_RES Калибровка сопротивления
Формат поля данных запроса:
Кал. 0	Предел
7	6	5	4	3	2	1	0
1 байт

Бит 7 - Калибровка «0»:
1 – производим калибровку «0».
0 – производим калибровку масштабных коэффициентов.
Биты 6...0 Предел:	Устанавливает предел калибровки.
# А.10 Измерения (0x06…0x12)
Код команды	Режим измерения	Единицы измерения
0x06	Измерение постоянного напряжения	В
0х07	Измерение переменного напряжения
0х0D	Диодный тест/прозвонка
0x08	Измерение постоянного тока	А
0x09	Измерение переменного тока
0х0А	Измерение сопротивления	кОм
0х0В	Измерение емкости	мкФ
0х0С	Измерение индуктивности	мГн
0x0E	Измерение частоты	кГц
0x0F	Измерение активной мощности	кВт
0x10	Измерение реактивной мощности	квар
0x11	Измерение полной мощности	кВА
0x12	Измерение коэффициента мощности	безразмерная величина

## Запрос
Формат поля данных запроса:
1 байт
Тип удержания		Тип отклонения.		АВП*	Предел
7	6	5	4	3	2	1	0

*АВП – автоматический выбор предела.
«1» - включен АВП; «0» - ручной выбор предела.

Тип удержания:
«00» - Удержания нет.
«01» - Удержание текущего значения.
«10» - Удержание минимального значения.
«11» - Удержание максимального значения.
Тип вычисления отклонения:
«00» - Вычисление не производится.
«01» - Вычисление абсолютного отклонения.
«10» - Вычисление относительного отклонения в %.
Режимы измерения с кодами команд c 0x0B по 0x12 включительно не имеют пределов измерения. Младшие 4 бита игнорируются, АВП всегда включен.
## Ответ
Поле данных нормального ответа содержит результат измерений в формате строки (7 символов). Если какой-то из символов отсутствует на дисплее прибора, он заменяется пробелом.
8-й байт содержит значение текущего предела и режима измерения:
(1 байт)
Режим				Предел
7	6	5	4	3	2	1	0

При работе с режимами, не имеющими пределов измерения (команды 0x0B…0x12) в ответе возвращаются единицы измерения:
Измерение емкости (0х0B)
«0» - «пФ»
«1» - «мкФ»
*При измерении емкости порядка 1000 мкФ время измерения может достигать 5-6 секунд.
Измерение индуктивности (0х0С) [мГн]
Измерение частоты (0х0D)
«0» - «Гц»
«1» - «кГц»
«2» - «МГц»
Измерение мощности (0х09...0х11):
кВт (квар, кВА)
Активная мощность – [Вт]
Реактивная мощность - [вар]
Полная мощность - [ВА]
Измерение коэффициента мощности (0x12)
Величина размерности не имеет.
# А.11 Работа с аккумуляторной батареей (АКБ) (0х18…0х20)
0x18 – Включение режима заряда АКБ
0х19 – Выключение режима заряда АКБ
0x1А – Запрос параметров заряда АКБ
## Запрос
Поле данных запроса пустое – никаких дополнительных параметров не передается.
## Ответ
При нормальном ответе на команду «0x1А» прибор передает следующие данные:

Ток заряда	Напряжение на батарее
2 байта (int)	2 байта (int)

А.12 Коды ошибок
0х01 – Команда не опознана.
0х02 – Ошибка CRC.
0x03 – Значение в поле данных не является допустимым для данной команды.
0х04 – Выполнение текущей команды прервано.
0x05 – Прибор принял команду, но будет выполнять ее длительное время (предотвращает ошибку по таймауту).
0х06 – Длина посылки меньше возможной.
0х07 – Длина посылки больше допустимой.
0х08 – Длина области данных не совпадает с указанной.
0х09 – Удаленное управление не включено.
0х0А – Ошибка записи во «Flash» память прибора.
0х0В – Прибор занят зарядом АКБ.
0х0С – Напряжение заряда выше допустимого.
0х0D – Напряжение заряда ниже допустимого.
0х0Е – Батарея незаряжаемая или неисправная.
0х0F – Нагрузочная способность источника недостаточна для заряда.
0х10 – Не проведена калибровка запрашиваемого режима измерения.
0x11 – Величина, подаваемая на вход при калибровке, больше или меньше допустимой (± 25%).
0x12 – Ошибка доступа к выполнению калибровки.
        0x13 – Перегрузка.
0x14 - Недостаточная частота или постоянное напряжение на входе.
0х15 – Не выполнена калибровка «0» требуемого режима.
0х16 – Режим заряда не включен.